## Issue list
Plasma Generator V1.0 Issue list
No | Date | Item | Status | Closed | Description | Solution | Commant
1 | 2017-12-17 | PCB | OPEN |  | U2의 PAD가 작아 실장이 어려움 | PCB Library 수정 필요
2 | 2017-12-18 | SCH | OPEN |  | PULSE_OUT1,2의 Sync를 맞추기 위해 TIMER를 PWM Gen CH1 CH1N를 사용해야 하는데 CH1,CH4로 사용하도록 설계되어 있음 | CH1 : PA8 CH1N : PA7 | CH1, CH4로 사용하고 dead time이 발생하는 경우 수정
3 | 2017-12-21 | SW | CLOSED | 2017-12-21 | USB가 연결되면, PW_CTRL이 Low로 떨어짐 - BATT_THERM ADC가 upper limit를 넘어감 - 모든 ADC가 항상 230이상이 들어옴 | adc.c / adc_operation.c 수정 - ADC 설정 방법이 수면안대와 틀림
4 | 2017-12-21 | SW | CLOSED | 2017-12-22 | Status LED 상태 update 안됨 - 충전 : RED 표시 안됨 | Buzzer 블록의 문제로 인한 halt 현상 - Buzzer code 수정 후 fixed
5 | 2017-12-22 | SCH | CLOSED | 2017-12-22 | Booster 8V 출력 안됨 | R10, R11 value가 exchange되어 있음 - R10 : 10K -> 56K - R11 : 56K -> 10K | 저항 value가 서로 바뀌어서 Vfb가 3V를 넘어가면서 Boost가 동작을 안함
6 | 2017-12-22 | SW | CLOSED | 2017-12-22 | PULSE_OUT1이 출력이 안됨 | Plasma_state.c 수정 HAL_TIM_PWM_Start/HAL_TIM_PWM_Stop에 한라인으로 CH1,4 실행시키던 부분을 2줄로 수정
7 | 2017-12-29 | SW | OPEN |  | Vol으로 Pulse On time 조절시 allways On시 동작하지 않음 - Halt 발생 : OP_LED control이 안됨
8 | 2017-12-30 | SW | OPEN |  | 전원 ON시 buzzer 동작하지 않음 - 기능 미구현 상태
9 | 2017-12-30 | SW | OPEN |  | 전원 OFF시 buzzer 동작하지 않음 - 기능 미구현 상태
10 | 2017-12-30 | SW | OPEN |  | Plasma On시 buzzer는 동작하나 동작중 Key Off시 buzzer가 Off되지 않고 끝까지 동작함 - Key interrupt 발생시 바로 Off되도록 구현 필요
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## ECO list
Plasma Generator V1.0 ECO list
No | Date | File | Reference | Pin-Map | Before | After | Description | Comment
1 | 2017-12-17 | Plasma_Gen_Main Board_SCH_V2.0_20171218.sch | R15, R16, R17, R29 | - | 470Ω | 430Ω | 부품이 없어 비슷한 value로 실장 | Current : 7.02 -> 8.05mA
2 | 2017-12-17 |  | R11 | - | 54KΩ | 56KΩ | 부품이 없어 비슷한 value로 실장 | Booster V : 8.032->8.283V
3 | 2017-12-20 |  | VR1 | - | PIN이 위쪽 방향 | PIN이 아래쪽 방향 | PCB 부품을 180도 회전시켜야 함 - Knob의 방향이 반대방향으로 회전함
4 | 2017-12-22 | Plasma_Gen_Main Board_SCH_V2.0_20171222.sch | R10 |  | 10KΩ | 56KΩ | R10, R11 value가 exchange되어 있음
5 | 2017-12-22 |  | R11 |  | 56KΩ | 10KΩ | R10, R11 value가 exchange되어 있음
6
7
8
9
10
11
12