## Issue list
Plasma Generator V1.0 Issue list
No | Date | Item | Status | Closed | Description | Solution | Commant
1 | 2017-12-17 | PCB | OPEN |  | U2의 PAD가 작아 실장이 어려움 | PCB Library 수정 필요
2 | 2017-12-18 | SCH | OPEN |  | PULSE_OUT1,2의 Sync를 맞추기 위해 TIMER를 PWM Gen CH1 CH1N를 사용해야 하는데 CH1,CH4로 사용하도록 설계되어 있음 | CH1 : PA8 CH1N : PA7 | CH1, CH4로 사용하고 dead time이 발생하는 경우 수정
3 | 2017-12-21 | SW | CLOSED | 2017-12-21 | USB가 연결되면, PW_CTRL이 Low로 떨어짐 - BATT_THERM ADC가 upper limit를 넘어감 - 모든 ADC가 항상 230이상이 들어옴 | adc.c / adc_operation.c 수정 - ADC 설정 방법이 수면안대와 틀림
4 | 2017-12-21 | SW | CLOSED | 2017-12-22 | Status LED 상태 update 안됨 - 충전 : RED 표시 안됨 | Buzzer 블록의 문제로 인한 halt 현상 - Buzzer code 수정 후 fixed
5 | 2017-12-22 | SCH | CLOSED | 2017-12-22 | Booster 8V 출력 안됨 | R10, R11 value가 exchange되어 있음 - R10 : 10K -> 56K - R11 : 56K -> 10K | 저항 value가 서로 바뀌어서 Vfb가 3V를 넘어가면서 Boost가 동작을 안함
6 | 2017-12-22 | SW | CLOSED | 2017-12-22 | PULSE_OUT1이 출력이 안됨 | Plasma_state.c 수정 HAL_TIM_PWM_Start/HAL_TIM_PWM_Stop에 한라인으로 CH1,4 실행시키던 부분을 2줄로 수정
7 | 2017-12-29 | SW | CLOSED | 2017-12-30 | Vol으로 Pulse On time 조절시 allways On시 동작하지 않음 - Halt 발생 : OP_LED control이 안됨 - 12/30 S/W : Max에서 allways Off 상태가 됨 | getPlasmaVolLevel()에서 if(ontime < PLASMA_SPAN_TIME_PWM_MSEC) 조건에 따른 변수값 설정 부분 추가
8 | 2017-12-30 | SW | CLOSED | 2017-12-30 | 전원 ON시 buzzer 동작하지 않음 - 기능 미구현 상태 | mc.c mctask_init() 함수에 sendtoBuzzerOnCmd(2); 추가 - Power On시 buzzer2 On 시킴
9 | 2017-12-30 | SW | OPEN |  | 전원 OFF시 buzzer 동작하지 않음 - 기능 미구현 상태
10 | 2017-12-30 | SW | CLOSED | 2017-12-30 | Plasma On시 buzzer는 동작하나 동작중 Key Off시 buzzer가 Off되지 않고 끝까지 동작함 - Key interrupt 발생시 바로 Off되도록 구현 필요 | Buzzer 동작중 KEY_OP_Pin interrupt 발생시 Buzzer OFF되도록 수정 mc.c에 sendtoBuzzerOffCmd(); 추가
11 | 2017-12-30 | SW | CLOSED | 2017-12-30 | USB 연결 및 제거시 buzzer 동작함 - USB 연결시에는 buzzer 동작이 없음 | mc.c의 MC_EXTPWR_IN_EVT/ MC_EXTPWR_OUT_EVT case의 sendtoBuzzerOnCmd(2); 주석 처리
12 | 2017-12-30 | SW | OPEN |  | PWM1 pulse off 상태에서 전압이 불안정함 - 정확히 0V가 아니라 0V 상태에서 흔들림
13 | 2017-12-30 | HW | OPEN |  | Transformer 연결시 Pulse On 상태에서 Booster 전압이 흔들림
14 | 2017-12-30 | HW | OPEN |  | Pulse Off 구간 시작 부분에서 Booster 전압이 흔들림 더 심함 - PWM이 off될때 High상태에서 천천히 떨어지기 때문에 생기는 문제임
15 | 2017-12-30 | HW | OPEN |  | Pulse Always on 상태에서 Battery 전압이 OFF 됨 - current 증가로 인한 short로 인식하는것으로 보임 - Battery를 제거 후 다시 연결해야 함
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## ECO list
Plasma Generator V1.0 ECO list
No | Date | File | Reference | Pin-Map | Before | After | Description | Comment
1 | 2017-12-17 | Plasma_Gen_Main Board_SCH_V2.0_20171218.sch | R15, R16, R17, R29 | - | 470Ω | 430Ω | 부품이 없어 비슷한 value로 실장 | Current : 7.02 -> 8.05mA
2 | 2017-12-17 |  | R11 | - | 54KΩ | 56KΩ | 부품이 없어 비슷한 value로 실장 | Booster V : 8.032->8.283V
3 | 2017-12-20 |  | VR1 | - | PIN이 위쪽 방향 | PIN이 아래쪽 방향 | PCB 부품을 180도 회전시켜야 함 - Knob의 방향이 반대방향으로 회전함
4 | 2017-12-22 | Plasma_Gen_Main Board_SCH_V2.0_20171222.sch | R10 |  | 10KΩ | 56KΩ | R10, R11 value가 exchange되어 있음
5 | 2017-12-22 |  | R11 |  | 56KΩ | 10KΩ | R10, R11 value가 exchange되어 있음
6
7
8
9
10
11
12